**附件3：无创呼吸机技术（限价9.5万）**

1、原装进口，具有FDA和CE认证；

2、内置转运电池（采用内置方式，非外挂），保证正常工作2小时以上；

3、通气模式: CPAP、S、S/T、T；

4、压力范围: 2-40cmH2O(提供证明文件)；

5、呼吸频率: 最高达到55次/分；

6、氧浓度实时监测,氧气接入方式为机器后端输入，输入氧流量高达30L/min；

7、吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；Ti Min： 0.1-TiMax sec；

8、吸气上升时间:150-900 ms，吸气下降时间：100-400ms；

9、吸气/呼气灵敏度调节5档可调；

10、通气流速≥200L/min以上；

11、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、压力-时间波形、流速-时间波形、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、电池电量等；

12、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧浓度过高/过低报警、窒息报警、电池电量低报警、报警音量（高中低）等；

13、面罩类型矫正技术，了解面罩的佩戴情况，根据存储的数据自动进行相关补偿，使漏气达到最小；

14、具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况；

15、疾病类型设置功能，机器内具有不同疾病的不同模式参数默认值，方便快速启用呼吸机。具有2个及以上预设程序，适合不同病人、不同情况下的使用；

16、各投标人须对各项技术参数做详细说明，并提供证明文件

17、参与投标的企业，需提供所投产品厂家针对本项目的唯一有效授权。