**附件一：血气分析仪(限价9.9万元)及配套医用耗材**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术名称** | **产品技术特征** |
| **1** | **全自动血气分析仪** | 进口品牌 |
| **2** | **实测参数\*** | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil |
| **3** | **计算参数** | pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B) ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B), sO2, FO2Hb |
| **4** | **样本类型** | 血液样本，注射器、毛细导管或试管，无须适配器 |
| **5** | **样本体积（全参数）\*** | ≤65µl |
| **6** | **进样方式** | 自动进样，无须适配器 |
| **7** | **测试速度（全参数）\*** | 35秒，每小时≥44个样本 |
| **8** | **规格/测试数** | 带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择 |
| **9** | **耗材效期** | 测试卡、试剂包上机效期30天 |
| **10** | **定标** | 自动执行定标 |
| **11** | **耗材更换** | 只需更换测试卡与试剂包，更换简单 |
| **12** | **网络连接能力** | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力，投标人承担连接费用 |
| **13** | **售后服务** | 提供原厂售后服务承诺书，并终身保修。 |
| **14** | 备注：1、“**\***”参数需要投标人提供相关证明文件；  2、投标人需根据设备所消耗的耗材进行分项报价，招标人将根据医院年采购量和设备的综合报价确定中标人。 | |