**附件：货物需求和技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称：多功能电动手术床1张（神经外科) |
| 一、 | 整体要求： |
| 1 | 国际知名品牌，原装进口产品(提供进口报关单) |
| 2 | 手术床须提供进字或许字号医疗器械注册证。 |
| 3 | 适用范围：适用于脑外科、普通外科、胃肠外科、泌尿科、肛肠科、骨科、妇产科等各类手术；能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等。 |
| 二、 | 功能要求： |
| 1 | 全电动控制多功能四段面手术床，必须具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）、具备电动一键刹车、电动一键复位、电动水平定位等装置功能，缺一不可；使用安全可靠。 |
| 2 | 手术床采用中心柱设计，手术床底盖和中心柱必须使用304不锈钢制成，能防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长。  (提供制造商彩页证明) |
| 3 | 手术床台床垫防静电、防导电、抗菌设计，易清洁消毒。 |
| 4 | 手术床台面具备1800旋转功能。 |
| **5** | **配置有手控器和辅助控制二套控制系统；若手控器发生故障时，辅助控制器可提供手术床的基本操作，保障手术床可继续使用(提供制造商彩页证明)** |
| 6 | 具备一键复位功能(提供制造商彩页证明) |
| 7 | 配置有电动刹车系统(提供制造商彩页证明) |
| **8** | **手术床移动轮具备四轮万向功能，手术台能够更高效位移操作(提供制造商彩页证明)** |
| **9** | **配置有可调节、可拆卸气压腿板(提供制造商彩页证明)** |
| 三、 | 技术参数要求： |
| 1 | 手术床长度：≥2000mm。 |
| 2 | 手术床宽度(不含侧轨)：≤500mm。 |
| 3 | 升降高度（不含床垫）：最高≤1010mm。 |
| 4 | 手术床台面最低≤520mm,超低位设计，为外科医生提供更方便的手术坐姿高度(提供制造商彩页证明) |
| 5 | 腰部上升/下降：≥2200/1000(提供制造商彩页证明) |
| 6 | 电动纵向倾斜（前倾/后倾）：≥＋260/260 |
| 7 | 电动横向倾斜（左倾/右倾）：≥＋210/210 |
| 8 | 头板上/下：≥600/900 |
| 9 | 电动背板上/下：≥800/400(提供制造商彩页证明) |
| 10 | 腿板上/下：≥150/900，水平展开00/1800 |
| 11 | 最大承载：≥270kg(提供制造商彩页证明) |
| 四、 | 配置清单： |
| 1 | 主床体：1台 |
| 2 | 头板：1副 |
| 3 | 手臂板：1副 |
| 4 | 气压腿板：1副 |
| 5 | 手按控制器：1个 |
| 6 | 辅助控制：1套 |
| 7 | 手术专用抗静电床垫（不导电材料）：1副 |
| 8 | 麻醉布帘架：1副（附万向连接器） |
| **9** | **手脚绑带及束体带：1套** |
| **10** | **大腿架:1副** |
| **11** | **侧卧手架:1副** |
| **12** | **腰架：2副（4只）** |

**注：以上参数均为关键性技术参数，供应商需无条件满足，否则视为无效报价。**